鹤山市人民医院3.0T磁共振成像系统（MR）采购项目

采购需求（用于采购需求调查）

# 第一条 项目名称及预算

一、项目名称：鹤山市人民医院3.0T磁共振成像系统（MR）采购项目

二、项目预算：18000000.00元

| 序号 | 项目编号 | 设备名称 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 2026-8 | 3.0T磁共振成像系统（MR） | 1套 | 详见第二条 采购需求 | 18000000.00 |

★所投设备需无偿开放所有数据接口，后期不再另行收取第三方任何接口费用。

# 第二条 采购需求

（一）设备功能要求（临床应用方面）： - 1、全身各部位MR常规及增强扫描检查 - 2、提供软件功能包括不限于：薄层扫描成像，磁敏感加权成像，波谱成像，弥散成像，脑功能成像，心脏成像，胎儿成像，血管成像，高分辨率血管壁成像，自旋标记技术，灌注成像，动态增强成像，深度学习技术等 （二）配置（参数）要求： - 1、提供厂家最新、最高端3.0T磁共振成像系统。 - 2、机器生产日期须为合同签订日期1年以内。 3、磁场强度：≥3.0T。 - 4、设备使用期限≥10年。 5、患者检查孔道最小孔径（带设备外壳）≥70cm。 6、梯度场强≥45mT/m。 7、梯度切换率≥200 T/m/s。 8、单视野不移床单次扫描通道数≥64通道。 9、最大通道数≥180通道或无限通道。 10、线圈提供（包括但不限于）：≥20通道头颈联合线圈，≥32通道一体化脊柱线圈，≥16通道体腹部线圈，≥8通道柔性线圈；肩关节专用线圈、膝关节专用线圈、踝关节专用线圈等。 （三）保修期（全保）：不少于两年。 （四）保修期结束后设备每年维保费用报价要求及耗材报价要求 1、设备每年维保费用报价要求：技术保和全保分别报价，以及具体维保内容明细，格式自拟。 2、设备所需耗材报价要求：需包括耗材的产地、品牌、规格型号、生产厂家、注册证号、是否包含在全保费用内、包装规格、单位、单价、参考价格等。 （五）交货期：供应商按实际情况响应：自合同生效之日起 个日历日内完成设备的供货、安装、调试工作并交付采购人使用。 （六）其他： 1、提供设备机房设计方案，负责机房屏蔽及室内装修工作。 - 2、设备安装完成后，负责设备性能检测工作。 - 3、配套设备品种和数量：包括但不限于以下设备：双立柱铁磁探测器，无磁监控系统，无磁转运床，无磁线圈柜，无磁灭火器，无磁专用输液架，无磁轮椅，无磁监护仪，精密空调，冷水机，高压注射器、≥4兆医用专业显示屏不少于4个、智能影像及报告质控系统等（需具体响应配套设备品种及数量）